项目需求

| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 技术需求 | 采购内容所属行业 | 产品 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 遥测监护系统（遥测监护仪） |  | 10台 | 一、整机要求 1.遥测发射盒重量不超过170克（含电池）； 2.遥测发射盒尺寸（长×宽×高）不超过99mm×60mm×24mm； 3.遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）； 4.遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形； 5.遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240×240像素。 二、监测参数 1.标配心电监护，提供HR、ST、PVC测量值，具备血氧监测，提供SpO2、PR测量值（ST、PVC在中央站上显示）； 2.具有多参融合算法，具有抗干扰性能； 3.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析； 4.具有抗运动算法，具有抗干扰性； 5.提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15-300 bpm，小儿15-350 bpm； 6.心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz）、ST模式（0.05 - 40Hz）、 运动模式（1~20 Hz）； 7.提供ST段分析、提供ST值和每个ST的模板； 8.提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化； 9.提供单个、多个ST值报警，并支持相对的报警限设置； 10.提供起搏分析； 11.具有QT、QTc测量功能，提供QT、QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示） 12.QTc计算公式提供：Bazett、Fridericia、Framingham、 Hodges； 13.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速、SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析； 14.血氧饱和度测量范围：0-100%，血氧的脉率测量范围：20-300 bpm； 15.可显示弱灌注指数（PI）。 三、系统功能 1.遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏、护士呼叫和主界面键； 2.遥测发射盒主界面上能够显示病人信息； 3.支持在监护仪上通过临床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警； 4.支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能； 5.支持给患者发送消息； 6.可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于170h；可以采用全新3节AA 电池供电，工作时间不小于110h。 7.采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输； 8.锂电池集中充电器能够同时提供不少于10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时； 9.产品适用于成人、小儿的监测。 四、配置需求： 1.除标配外每台多配1块电池（备用）； 2.除标配外每台多配2条血氧探头（备用）。 五、本项目采购设备为第二类医疗器械，需提供医疗器械注册证复印件，否则响应文件按无效响应处理。 | - 工业 | - 第二类医疗器械 |
| 商务条款 |  |  | 一、售后服务要求: 1.质量保证期：自货物验收合格之日起不少于2年，各分项货物有质量保证期要求的按各分项要求执行，采购项目需求一览表中有特别要求的则以采购项目需求一览表为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行。 2.配套（售后）服务： 2.1按采购人要求免费送货至采购人指定的安装地点并安装调试，在交付货物时所提供货物必须是全新的、生产日期在半年内的产品，其产品必须符合国家有关认证标准及安全规定，所有货物按国家有关规定执行“三包”，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，否则造成损失的按实际损失赔偿； 2.2在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 2.3维修响应：在接到故障通知后2小时内作出响应，8小时内到达现场进行维修。对于应急维修服务时，将在6小时服务到位。全年24小时技术支持。在规定的时间不能维修正常使用时，必须提供同种效果的产品，供应商必须根据自己实际情况和能力应答，非因操作不当造成要更换的部件及产品由成交供应商负责包修、包换,更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部费用由成交供应商承担； 2.4知识产权保护要求：供应商应对询价内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交的竞标供应商负责； 2.5成交供应商必须提供设备安装以及测试服务。应让采购人相关人员参与安装、检测和排除故障。成交供应商在安装、调试等全过程中接受用户的监督。 3.交付时间及地点： 交付时间：自签订合同之日起30日（日历日）内完成全部供货安装调试，验收合格并交付正常使用； 交货地点：平果市人民医院采购人指定地点。 - 4.合同签订时间: 自成交通知书发出之日起 25个自然日内； - 5.付款方式： - 5.1本项目无预付款，双方签订合同后成交供应商将货物送到采购人指定的安装地点，并按采购人要求安装完成且验收合格后，成交供应商在5个工作日内开具合同款的全额发票给采购人，采购人在收到发票后一个月内向供应商支付合同总金额的20%，合同款的余款1年内付清。 - 5.2票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供该笔款项足额、真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。 - 二、验收条件及标准： 1.本项目采购设备为第二类医疗器械，在产品供货时，成交供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案证明复印件，否则采购人不予以验收通过。（注：如成交供应商为符合国家现行《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的备案人的，则不需要提供经营备案证明。） 2.成交供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标； 3.验收时成交供应商须提供完整应用中文操作说明书 、维修手册和详细技术参数手册及其它相关技术资料； 4.验收工作由采购单位的技术人员以及设备使用科室负责人组成的小组与成交供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及本项目技术需求逐条进行验收； 5.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合本项目技术需求规定，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到本项目技术需求要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，并追究成交供应商的违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失。视情况采购人可将违约情况上报采购单位监督管理部门； 6.验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须采购单位与成交供应商双方验收人员签字），并由成交供应商负责解决直至验收不存在问题，保证整个设备安全、协调运行； 7.验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于成交供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由成交供应商承担相关合同责任； 8.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 - 三、其他要求： 1.成交供应商名额：本次采购项目将择优确定 1 家单位作为成交供货供应商； 2.确定成交供应商后，成交后各种货物的价格不随时间、市场价格等因素的变动而变动，直至采购人完成采购任务为止； 3.本项目不允许采用挂靠等方式，如有违反，采购单位有权解除合同，并不予支付费用和赔偿解除合同造成的损失，同时保留对货物供应商的追索权； - 4.采购预算：人民币叁拾捌万元整（¥380000.00），报价超过采购预算价的为无效报价。 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | 进口产品说明： 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与询价的作无效响应处理。 |  |  |  |  |