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需求一览表   
   
	序号
	标的名称    
	数量及单位
	技术需求
	产品
类别

	
	1
	经颅磁刺激仪
	1台
	一、资质及产品适用范围要求
竞标产品必须获得CFDA批准，且适用范围应满足“用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗”，仅用于功能评定或治疗研究的不适用于本次采购。
二、主要技术参数要求
刺激发生器（主机）
▲1.1 主机面板配置独立嵌入式不小于7寸彩色液晶屏（非电脑显示器），可实时显示患者信息、工作状态、刺激方案参数及刺激点位相关定位信息。
▲1.2最大刺激频率：50Hz，0Hz～50Hz可调。
1.3刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为≤0.1Hz，超过1Hz时步长为≤1Hz，调节精度满足临床治疗需求。
1.4内置USB接口，可连接U盘、移动硬盘等存储设备备份数据，支持热插拔。
▲1.5嵌入式交互系统：支持脱离电脑管理系统独立操作；可直接通过主机面板组件（按键/触屏）快速选择预置治疗处方；并可调节刺激强度、频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数。
▲1.6主机与线圈连接采用插拔式设计，无需拆机即可更换线圈，且主机兼容液冷、自然冷、风冷三种不同类型线圈。
1.7数据库管理功能，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。
1.8支持个性化数据加密功能，保护病人隐私、处方信息、治疗记录等。
1.9具备TTL触发接口：可兼容国内外主流的EMG、EEG等设备。
2、人机交互系统
▲2.1双交互系统：PC端中央控制系统及嵌入式交互系统，各系统皆可单独控制整机运行。
2.2 PC端中央控制系统：支持一对多远程控制，可控制不少于200台刺激器同时工作。
2.3支持多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发刺激模式，成对脉冲刺激模式，各模式可自由调整。
▲2.4系统预置的治疗方案附带文字描述需包含大脑解剖定位指示图，可辅助操作人员精准定位刺激部位。
2.5可进行刺激参数的选择设置，设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。
2.6开始刺激前0-10s延时可调，并同步声音提醒，便于医生和病人做好刺激准备，缓解病人紧张情绪。
2.7脉冲可设置强度递增式释放功能，强度调节范围覆盖临床治疗常用区间（0-200% MT），满足不同患者治疗需求。
2.8可根据需要设置串刺激间隔时间提醒，在下一组脉冲释放前0-10s可调，并声音提醒病人和医生，准备好下一组治疗。
2.9报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。
2.10具备HIS接入功能，直接调用HIS的患者信息；便于医生工作和保留完整的数据。
3、冷却系统
3.1独立冷却系统模块：智能液态循环冷却技术，非风冷。
▲3.2液态冷却系统模块配备独立嵌入式液晶屏（非电脑显示器），显示信息包括：线圈温度、液体总量和液体循环状态。
4、刺激线圈
4.1磁刺激设备最大磁感应强度应不小于1T。
▲4.2刺激线圈治疗端自带嵌入式显示屏，可显示实时温度和强度，并配有强度调节装置可单手调节强度大小，快速检测运动阈值。
▲4.3刺激线圈连接端自带嵌入式显示屏，可显示脉冲输出计数，客观评估线圈使用寿命。
4.4磁感应强度最大变化率：10～50KT/s
4.5脉冲上升时间：40～120μs
4.6双向波单边脉冲宽度：100～200μs
4.7刺激线圈表面温度≤41℃，当线圈表面温度达到41°时系统将会自动停机并过热报警。
5、推车及支臂
5.1专用推车。
5.2万向可调节线圈固定支臂， 360度旋转调节高度可调，长度≥1米。
5.3支臂可固定于推车左/右两侧，方便推到床旁治疗。
三、主要配置
1、刺激发生器（主机）     1台
2、液态冷却系统           1台
3、儿童专用刺激线圈       1个
4、刺激线圈支架           1副
5、一体式电脑（含软件）   1套
6、专用推车               1台
7、说明书                 1套
8、电动坐椅               1台
▲四、本项目采购标的为第二类医疗器械，须在首次响应文件中提供产品的有效的医疗器械注册证复印件，否则响应文件按无效响应处理。
	第二类医疗器械

	▲商务条款

	
	一、售后服务要求:
1.质量保证期：自货物验收合格之日起不少于2年，各分项货物有质量保证期要求的按各分项要求执行，采购项目需求一览表中有特别要求的则以采购项目需求一览表为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行。
2.配套（售后）服务：
2.1按采购人要求免费送货至采购人指定的安装地点并安装调试，在交付货物时所提供货物必须是全新的、生产日期在半年内的产品，其产品必须符合国家有关认证标准及安全规定，所有货物按国家有关规定执行“三包”，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，否则造成损失的按实际损失赔偿；
2.2在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；
2.3维修响应：在接到故障通知后2小时内作出响应，8小时内到达现场进行维修。对于应急维修服务时，将在6小时服务到位。全年24小时技术支持。在规定的时间不能维修正常使用时，必须提供同种效果的产品，供应商必须根据自己实际情况和能力应答，非因操作不当造成要更换的部件及产品由成交供应商负责包修、包换,更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部费用由成交供应商承担；
2.4知识产权保护要求：供应商应对询价内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交的竞标供应商负责；
2.5成交供应商必须提供设备安装以及测试服务。应让采购人相关人员参与安装、检测和排除故障。成交供应商在安装、调试等全过程中接受用户的监督。
3.交付时间及地点：
交付时间：自签订合同之日起30日（日历日）内完成全部供货安装调试，验收合格并交付正常使用；
交货地点：平果市妇幼保健院采购人指定地点。
4.合同签订时间: 自成交通知书发出之日起 25日内；
5.付款方式：
5.1本项目无预付款，双方签订合同后成交供应商将货物送到采购人指定的安装地点，并按采购人要求安装完成且验收合格后，成交供应商在15个工作日内开具合同款的全额发票给采购人，采购人在收到发票后三个月内向成交供应商支付合同总金额的20%，合同款的余款1.5年内付清。
5.2票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供合同款足额、真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。
二、验收条件及标准：
1.本项目采购设备为第二类医疗器械，在产品供货时，成交供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案证明复印件，否则采购人不予以验收通过。（注：如成交供应商为符合国家现行《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的备案人的，则不需要提供经营备案证明。）
2.成交供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标；
3.验收时成交供应商须提供完整应用中文操作说明书 、维修手册和详细技术参数手册及其它相关技术资料；
4.验收工作由采购单位的技术人员以及设备使用科室负责人组成的小组与成交供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及本项目技术需求逐条进行验收；
5.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合本项目技术需求规定，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到本项目技术需求要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，并追究成交供应商的违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失。视情况采购人可将违约情况上报采购单位监督管理部门； 
6.验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须采购单位与成交供应商双方验收人员签字），并由成交供应商负责解决直至验收不存在问题，保证整个设备安全、协调运行；
7.验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于成交供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由成交供应商承担相关合同责任；
8.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。
三、其他要求：
1.成交供应商名额：本次采购项目将择优确定 1 家单位作为成交供货供应商；
2.确定成交供应商后，成交后各种货物的价格不随时间、市场价格等因素的变动而变动，直至采购人完成采购任务为止；
3.本项目不允许采用挂靠等方式，如有违反，采购单位有权解除合同，并不予支付费用和赔偿解除合同造成的损失，同时保留对货物供应商的追索权；
4.报价要求：
4.1供应商须就《项目需求》中的内容作唯一报价。
4.2本项目的响应报价应包括货物（包括备品备件、专用工具等）的价格包括货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、项目验收和询价采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。
5.采购预算：人民币肆拾万陆仟元整（¥406000.00），报价超过采购预算价的为无效报价。

	其他说明
	
	进口产品说明：
本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与询价的作无效响应处理。



